## Slide 1
Тема № 24
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПРОТИРАДИАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РАДІОНУКЛІДІВ ТА ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ В ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВАХ

## Slide 2
1. Навчальна мета
1.1. Розширити, систематизувати і закріпити знання про радіаційну небезпеку для персоналу і пацієнтів лікувальних установ при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань з діагностичною і лікувальною метою, про принципи і засоби протирадіаційного захисту.
1.2. Оволодіти методами і засобами радіаційного контролю за умовами роботи персоналу і захисту пацієнтів в рентгенологічних та радіологічних відділеннях лікарняних закладів.

## Slide 3
2. Вихідні знання та вміння
2.1. знати:
2.1.1. Способи застосування радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних установах з діагностичною і лікувальною метою.
2.1.2. Закономірності біологічної дії іонізуючих випромінювань.
2.1.3. Сутність радіаційної небезпеки при роботі з радіонуклідами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань.
2.2. вміти:
2.2.1. Вимірювати і оцінювати параметри, які характеризують радіаційну обстановку в виробничих і суміжних приміщеннях і індивідуальні дози опромінення персоналу при роботі з радіонуклідами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань.
2.2.2. Проводити санітарне обстеження радіологічних та рентгенологічних відділень лікарняних установ.

## Slide 4
3. Питання для самопідготовки
3.1. Іонізуючі випромінювання як виробнича шкідливість для персоналу лікувальних установ.
3.2. Іонізуючі випромінювання як чинник ризику для пацієнтів лікувальних установ при проведенні рентгенорадіологічних діагностичних та лікувальних процедур.
3.3. Структура радіологічного відділення лікарні. Особливості радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту в кожному структурному підрозділі (відкритих, закритих джерел, дистанційної терапії).
3.4. Характеристика радіаційної небезпеки в рентгенівському діагностичному кабінеті і умови, від яких вона залежить. Вимоги до планування рентгенкабінету.
3.5. Регламенти радіаційної безпеки і пільги для персоналу лікувальних установ і пацієнтів (НРБУ-97, ОСПУ-05, інші законодавчі документи).
3.6. Шляхи зниження променевого навантаження персоналу та пацієнтів лікувальних установ. Санітарно-технічне обладнання рентген- і радіологічних відділень.
3.7. Методи збирання та знешкодження радіоактивних відходів при роботі з відкритими джерелами іонізуючої радіації.
3.8. Методи і засоби санітарного та радіаційного контролю при роботі з джерелами іонізуючої радіації в медичних установах.

## Slide 5
4. Завдання для самопідготовки
4.1. Поясніть особливості розміщення радіологічного та рентгенологічного відділень в комплексі будівель лікарні та дайте їх обгрунтування.
4.2. Поясніть і накресліть схеми розміщення структурних підрозділів радіологічного відділення лікарні, рентгенологічного кабінету.
4.3. Поясніть особливості вимог до палатам радіологічного відділення лікарні, їх відмінності при використанні відкритих і закритих джерел іонізуючої радіації.
4.4. Складіть програму оцінки радіаційної безпеки персоналу в кожному підрозділі радіологічного відділення лікарні.
4.5. Дайте оцінку умовам роботи персоналу відділення для лікування закритими джерелами іонізуючих випромінювань за результатами вимірювання індивідуальних доз опромінення за допомогою термолюмінесцентних дозиметрів протягом 3 місяців: лікарі-радіологи - 0,1-0,2 бер (1-2мЗв), Процедурні сестри - 0,3-0,4 бер (3-4 мЗв), Сестра, відповідальна за видачу і зберігання джерел випромінювання - 0,25 бер (2,5 мЗв).
4.6. Дайте оцінку умовам роботи в фасувальною відділення для лікування відкритими джерелами, в якій виявлено забруднення робочих поверхонь-ізлучающімі радіонуклідами в межах 200-300 част / (см2  хв).

## Slide 6
5. Структура заняття
Заняття проводиться в радіологічному відділенні лікувального закладу (міський онкологічний центр, обласна клінічна лікарня, рентгенорадіологічний і онкологічний науково-дослідний інститут)*
Воно складається з організаційної частини, контролю вихідного рівня знань, інструктажу і самостійної роботи студентів під керівництвом викладача.
Студенти вивчають розміщення радіологічного відділення на земельній ділянці, його внутрішнє планування, структуру, організацію радіаційного і медичного контролю (див. Додаток 1).
Далі вивчають і оцінюють з виконанням необхідних вимірювань і розрахунків ефективність стаціонарних і пересувних засобів протирадіаційного захисту в відділенні дистанційної променевої терапії, в відділеннях лікування закритими і відкритими джерелами. Вивчають вентиляцію, збір і видалення рідких і твердих радіоактивних відходів.
У відділенні дистанційної променевої терапії та в палатах студенти ознайомлюються також із засобами протирадіаційного захисту пацієнтів.
При вивченні та оцінці протирадіаційного захисту студенти користуються спеціальними схемами обстеження (додаток 2).
Після закінчення самостійної роботи обговорюють її результати, формують відповідні висновки, зауваження, рекомендації.
Протокол заняття оформляється за встановленою формою.

## Slide 7
6. література
6.1. Основна:
6.1.1. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієні. /Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардовта ін. / За ред.Є.Г.Гончарука. - К .: Вища школа, 1995. - С. 254-270.
6.1.2. Загальна гігієна. Пропедевтикагігієни. /Е.І.Гончарук, Ю.І.Кундіев, В.Г.Бардов і ін. - К .: Вища школа, 2000 - С. 307-333.
6.1.3. Ільїн Л.А., Кирилов В.Ф., Коренков І.П. Радіаційна гігієна. - М., Медицина, 1999. - С. 157-175.
6.1.4. Кирилов В.Ф., Архангельський В.І., Коренков І.П. Керівництво до практичним занять по радіаційної гігієни. - М., 2001. - С. 130-152.
6.1.5. Загальна гігієна. Посібник до практичних занять. /І.І.Даценко, О.Б.Денісюк, С.Л.Долошіцькій та ін. / За ред. І.І.Даценко. - 2 видання: Львів .: Світ, 2001. - С. 416-421.
6.1.6. Матеріали лекції до теми.
6.2. Додаткова:
6.2.1. НікбергІ.І. Радіаційна гігієна. - К .: Здоров'я, 1999. - С. 78-104, 105-115.
6.2.2. Гігієна та екологія людини: навчальний посібник до практичних занять. / За ред. В.Я. Уманського. - Донецьк: "НОРД Комп'ютер", 2004, - С. 207-214.
6.2.3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Постанова МОЗ України №62 від 01.12.1997 р., - 121 с.
6.2.4. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПРБУ-05). - Наказ МОЗ України №54 від 02.02.2005 р. - 141 с.

## Slide 8
7. Оснащення заняття
1. Натуральний або навчальний проект радіологічного відділення лікарні.
2. Натуральний або навчальний проект рентгенологічного відділення лікарні.
3. Рентгенометри (мікрорентгенометр) Медичний переносний, переносні радіометри.
4. Витяги з законодавчих нормативних документів (СНиП, СанПіН) з планування та експлуатації радіологічних та рентгенологічних відділень лікарні, НРБУ-97, ОСПУ-05 та інших.
5. Зразки екранують матеріалів.
6. Ситуаційні завдання для самостійної роботи студентів.

## Slide 9: Основні вимоги до радіаційного захисту у медицині
1. Медичний заклад при проведенні процедур медичного опромінення з використанням ДІВ дотримується таких основних принципів радіаційного захисту:
1) обґрунтування, що полягає у такому:
уникнення необґрунтованого опромінення шляхом врахування результатів попередніх діагностичних процедур, що стосуються запланованого медичного опромінення;
медичне опромінення особи, яка не має симптомів захворювання, проводиться лише за наявності задокументованого обґрунтування лікаря, який направляє особу на процедури медичного опромінення, або в рамках програми скринінгу стану здоров’я;

## Slide 10
медичне опромінення в рамках програми скринінгу стану здоров’я обґрунтовується МОЗ спільно з профільними медичними закладами;
медичне опромінення в цілях медичних або біомедичних досліджень здійснюється медичним закладом за умови наявності письмової згоди добровольця, поінформованого про ступінь радіаційного ризику. Доза опромінення добровольця в цьому випадку визначається лікарем, який має відповідну спеціалізацію, на індивідуальній основі;
опромінення добровольців, які свідомо та добровільно надають допомогу пацієнтам в медичній радіології, можливе за умови отримання суттєвої вигоди для здоров’я пацієнта порівняно зі шкодою, яку може бути завдано добровольцю під час медичного опромінення. Доза опромінення добровольця в цьому випадку не повинна перевищувати 5 мЗв на рік;

## Slide 11
2) оптимізація, завданням якої є забезпечення в усіх випадках планування та проведення медичного опромінення:
мінімального значення діагностичних доз за достатньої якості медичної інформації;
визначення терапевтичних доз опромінення для кожного пацієнта окремо з урахуванням мінімального опроміненням здорових тканин та організму в цілому.
Принцип оптимізації застосовується на всіх етапах виконання практичних аспектів медичних радіологічних процедур.

## Slide 12: 2. Адміністрація медичного закладу забезпечує:
надання наявної інформації щодо медичного опромінення іншим лікарям (у разі необхідності), пацієнту або його законному представнику у порядку, визначеному статтею 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
дотримання вимог законодавства, норм та правил з радіаційної безпеки, стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення;
проведення повірки, калібрування чи оцінки відповідності засобів радіаційного контролю вимогам технічних регламентів;

## Slide 13
проведення перевірки дозоформувальних параметрів медичного діагностичного радіологічного обладнання з періодичністю, установленою нормами та правилами з радіаційної безпеки та технічною документацією виробників обладнання;
отримання медичного радіологічного обладнання разом з необхідною технічною документацією з радіаційної безпеки та радіаційного захисту пацієнтів і персоналу (робочі специфікації, інструкції з експлуатації) мовою виробника й державною мовою;
виконання коригувальних заходів з усунення неналежного або невідповідного функціонування медичного радіологічного обладнання (або виведення його з експлуатації), що не відповідає чинним державним стандартам.

## Slide 14: 3. Лікарі відповідної спеціалізації (лікар-рентгенолог, лікар радіонуклідної діагностики, променевий терапевт тощо) до проведення процедури медичного опромінення забезпечують
1) ідентифікацію пацієнта;
2) інформування пацієнта щодо:
обґрунтованості діагностичних процедур, що йому призначаються;
можливих ризиків для здоров’я, пов’язаних з медичним опроміненням;
правил поведінки під час проходження діагностичної процедури;
можливості відмови від проведення медичного опромінення та наявних альтернативних методів діагностики;

## Slide 15
3) перевірку інформації щодо вагітності (для жінок дітородного віку) або годування грудьми (у разі призначення процедури медичного опромінення з використанням радіофармпрепаратів). Інформація щодо необхідності повідомлення лікаря про вагітність чи годування грудьми розміщується у приймальних відділеннях, приміщеннях для очікування зазначених процедур та інших загальнодоступних приміщеннях медичного закладу.
4. Забороняється використання медичного радіологічного обладнання із закінченим терміном експлуатації.

## Slide 16
5. Проектна документація на розміщення медичного радіологічного обладнання, діяльність з використанням якого підлягає ліцензуванню, у нових або перебудованих приміщеннях підлягає державній експертизі з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до Порядку проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 21 лютого 2005 року № 21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2005 року за № 372/10652.
6. Усі зміни в проектній та експлуатаційній документації, будь-які реконструкція, модернізація медичного радіологічного обладнання, що можуть вплинути на радіаційну безпеку, проводяться медичним закладом після погодження цих змін з Держатомрегулювання.

## Slide 17
7. Перевірка медичного радіологічного обладнання при введенні його в експлуатацію проводиться приймальною комісією, склад якої затверджується керівником медичного закладу, за участю представника виробника ДІВ (або постачальника), персоналу медичного закладу відповідної кваліфікації згідно з посадовими інструкціями.
8. Адміністрація медичного закладу встановлює, документує і впроваджує систему управління та контролю якості при проведенні діагностичних і терапевтичних процедур з використанням медичного радіологічного обладнання відповідно до Вимог до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Держатомрегулювання від 03 жовтня 2008 року № 166, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2008 року за № 1054/15745.

## Slide 18
9. Адміністрація медичного закладу встановлює, документує та впроваджує в практику заходи з проведення моніторингу, реагування та коригувальних дій для всіх випадків відхилення робочих параметрів медичного радіологічного обладнання від визначених стандартами, технічною документацією виробників та документами системи управління якістю. У цих заходах визначаються:
рівні допустимого відхилення параметрів;
дії у разі відхилень величин контрольованих параметрів від допустимих згідно з розробленими медичним закладом інструкціями;
заборона подальшої експлуатації медичного радіологічного обладнання при перевищенні граничнодопустимих рівнів відхилень контрольованих параметрів.

## Slide 19
10. Адміністрація медичного закладу з урахуванням типу обладнання для медичного опромінення забезпечує розроблення та впровадження в практику процедур з оцінювання доз пацієнтів при діагностичних процедурах або перевірки правильності доведення пацієнту терапевтичної дози, призначеної лікарем.
11. У медичному закладі ведеться документація щодо:
призначення відповідальних посадових осіб згідно з їх функціональними обов’язками та посадовими інструкціями;
навчання та перевірки знань персоналу категорії А з питань радіаційної безпеки;
результатів радіаційного контролю та дотримання програм якості;
періодичних перевірок відповідності радіаційних, фізичних і клінічних параметрів медичного радіологічного обладнання;
відомостей для діагностичної радіології (інформація, необхідна для ретроспективної оцінки доз, включаючи кількість отриманих опромінень і тривалість радіологічної діагностичної процедури);

## Slide 20
відомостей для інтервенційних процедур (інформація, необхідна для ретроспективної оцінки доз, включаючи тривалість рентгеноскопічної складової і кількість зроблених зображень);
відомостей для ядерної медицини (найменування радіонукліда, хімічне сполучення, активність радіонуклідів, що введені пацієнтам, та отримані ефективні дози);
відомостей для променевої терапії (опис планованої ділянки опромінення, інформація про поглинуті дози в центрі цієї ділянки або інформація про дози для планованої ділянки, поглинуті дози відповідними критичними органами, визначеними лікуючим лікарем при плануванні променевої терапії, загальний час лікування);
записів про дози медичного опромінення добровольців у рамках програми біомедичних досліджень;
звітів про розслідування випадків ненавмисного або помилкового медичного опромінення.

## Slide 21
12. Медичний заклад забезпечує зберігання інформації, необхідної для ретроспективного оцінювання дози та технічного стану обладнання, що використовувалось для медичного опромінення, стосовно кожного пацієнта віком не менше 50 років після проведення процедури медичного опромінення. До облікової медичної документації вноситься інформація про отриману ним дозу опромінення.

## Slide 22: Загальні вимоги радіаційної безпеки в діагностичній та інтервенційній радіології
1. При здійсненні медичного опромінення в діагностичній радіології та інтервенційній радіології персонал медичного закладу дотримується параметрів роботи діагностичного радіологічного обладнання, які забезпечують мінімальне опромінення пацієнта за достатньої якості зображення, та контролює, зокрема:
діапазони прискорювальної напруги, струму, відстань від фокуса до приймача зображення, розмір фокусної плями і товщини фільтра, наявність відбивальних та розсіювальних решіток;
методи збереження зображень при динамічній зйомці (наприклад, число експозицій за секунду);
число і час експозиції за одне обстеження, число знімків у рентгенографії або зрізів у комп’ютерній томографії, тривалість одного обстеження;
оптимальний розмір поля опромінення шляхом колімації первинного рентгенівського пучка для мінімізації площі опромінення тіла пацієнта та підвищення якості зображення;
відповідність умов обробки зображень (наприклад, температура проявника й алгоритми відновлення зображення тощо).

## Slide 23: Медичний заклад при використанні рентгенівських апаратів забезпечує:
контроль відповідності радіаційного (біологічного) захисту на робочих місцях персоналу розрахункам, виконаним на етапі проектування рентгенівських кабінетів;
наявність технічних засобів (вікно, камера спостереження, переговорний пристрій тощо) для спостереження та підтримання зв’язку з пацієнтом під час проходження ним діагностичної радіологічної процедури;
оснащення рентгенівських апаратів (крім мобільних та дентальних), що працюють в режимі рентгеноскопії, підсилювачем рентгенівського зображення, автоматичною системою управління експозицією (експонометр), електронно-оптичним підсилювачем з автоматичним налаштуванням яскравості;
оснащення нового радіологічного обладнання, що вводиться в експлуатацію, пристроєм для здійснення автоматизованого контролю експозиції та дози (потужності дози, вимірювання добутку доза - площа);

## Slide 24
оснащення рентгенівських апаратів в інтервенційній радіології пристроєм або функцією інформування лікаря, який виконує хірургічну операцію, про дозу опромінення пацієнта та/або значення параметрів режимів роботи зазначеного обладнання наприкінці медичного дослідження, що необхідно для оцінки дози опромінення пацієнта;
планування будь-якого діагностичного радіологічного обстеження ділянки живота або таза жінок репродуктивного віку таким чином, щоб доза для зародка або плода, якщо жінка вагітна на момент діагностики, була мінімальною.

## Slide 25
3. У разі використання комп’ютерних томографів та рентгенівських апаратів в інтервенційній радіології забезпечується їх підключення до джерел безперебійного живлення електроенергії.
4. Адміністрація медичного закладу у разі використання переносного чи пересувного діагностичного радіологічного обладнання забезпечує оптимізацію радіаційного захисту пацієнтів та персоналу, облаштовує (за необхідності) безпечні зони для пацієнтів, які очікують проведення діагностичних процедур, та робочі місця персоналу.
5. У приміщеннях для діагностичного радіологічного обладнання забезпечується необхідний біологічний захист суміжних приміщень (стіни та двері, місця, де проходять канали, обладнані розетки, знаходяться ніші тощо, мають бути достатньої товщини щодо еквівалента свинцю, кількість вікон та дверей в контрольованій зоні має бути мінімальною).

## Slide 26
6. Розрахунки необхідної товщини радіаційного (біологічного) захисту для приміщень з діагностичним радіологічним обладнанням проводяться з урахуванням:
прискорювальної напруги та робочого навантаження на рентгенівську трубку;
напрямку прямого, розсіяного та відбитого променю випромінювання;
призначення суміжних приміщень та місця розташування рентгенівського апарата;
усіх можливих напрямків прямого випромінювання для недопущення за будь-яких умов спрямування рентгенівського випромінювання в будь-який неекранований бік.
У разі призначення рентгенівського кабінету для декількох рентгенівських апаратів товщина елементів радіаційного (біологічного) захисту розраховується для рентгенівського апарата, розрахункове значення дозового навантаження якого найбільше.

## Slide 27
7. Розміри приміщення та умови використання рентгенівських апаратів визначаються з урахуванням експлуатаційної документації виробника рентгенівського апарата та Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 червня 2007 року № 294, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2007 року за № 1256/14523.
8. Межі контрольованої зони в приміщеннях (палатах, операційних тощо), де застосовуються переносні, пересувні рентгенівські апарати, встановлюються з урахуванням конкретних умов медичного опромінення.
9. Для пацієнтів віком старше 15 років виконання профілактичної рентгенографії органів грудної клітки допустимо тільки на цифрових апаратах.

## Slide 28
10. Забороняється використовувати переносні рентгенографічні апарати без регульованої діафрагми (крім дентальних апаратів).
11. Дози опромінення пацієнтів, отримані під час діагностичних процедур, вносяться до медичної облікової документації.
За наявності на діагностичному радіологічному обладнанні вбудованого дозиметра зазначається доза опромінення пацієнта, визначена дозиметром.
У разі відсутності дозиметра зазначається інформація щодо режимів проведення дослідження, дані про пацієнта, необхідні для проведення розрахунків дози опромінення пацієнта.

## Slide 29
12. Персонал медичного закладу, який виконує інтервенційні діагностичні процедури з використанням рентгенівських апаратів, контролює дозу, яку отримує пацієнт. У кожному випадку візуально контрольованих інтервенційних процедур робиться відмітка в медичній обліковій документації про отриману пацієнтом дозу опромінення.
13. Радіологічна діагностична процедура може не проводитись у медичному закладі у разі письмової відмови пацієнта від її проходження, крім випадків, визначених законодавством України.
14. Адміністрація медичного закладу забезпечує:
проведення щорічних оцінок відповідності доз опромінення пацієнтів стандартної статури під час типових радіологічних процедур значенням діагностичних референтних рівнів, наведеним в додатку 1 до цих Правил, що переглядаються кожні 5 років;
контроль доз пацієнтів у кожному окремому рентгенодіагностичному кабінеті за результатами контролю вихідних параметрів рентгенівських апаратів та збору даних щодо режимів проведення окремих видів рентгенодіагностичних досліджень;
виконання коригувальних заходів у разі, якщо дози в конкретному рентгенівському кабінеті перевищують значення діагностичних референтних рівнів або істотно нижчі цих значень, а опромінення не надає корисної діагностичної інформації.

## Slide 30: Загальні вимоги радіаційної безпеки у променевій терапії
1. Відділення променевої терапії включає п’ять основних функціональних зон (приймальне відділення, зона розташування кабінетів дистанційної променевої терапії та/або брахітерапії, зона допроменевої підготовки-візуалізації діагностичних зображень та планування променевого лікування).
2. Медичне радіологічне обладнання для дистанційної променевої терапії повинно мати функцію та відповідну інструкцію з експлуатації в частині вибору робочих параметрів (для лінійних прискорювачів - тип випромінювання, енергія випромінювання, модифікатори променю опромінення (наприклад, фільтри й клини), для усіх типів апаратів дистанційної променевої терапії - відстань «джерело - поверхня шкіри» (ВДП) або «джерело - центр» (ВДЦ), розмір поля опромінення, напрямок пучка випромінювання, час лікування та значення попередньо встановленої й отриманої доз).
Програмне забезпечення медичного радіологічного обладнання повинно мати механізми призупинення процедур медичного опромінення, коли відпущена пацієнту доза на визначену ділянку тіла досягла призначеного значення.

## Slide 31
3. Відділення променевої терапії оснащується приладами радіаційного контролю. Прискорювачі з енергією більше 15 MеВ мають бути обладнані приладом вимірювання нейтронного випромінювання.
4. Адміністрація медичного закладу забезпечує організацію проведення технічного обслуговування медичного радіологічного обладнання в променевій терапії не рідше одного разу на квартал, що включає, зокрема:
контроль систем автоматичного екранування пучка або виведення ДІВ у захисну оболонку (контейнер) апарату при аварійному перериванні електричного живлення;
контроль систем безпеки та блокування, що виключає клінічне використання обладнання в умовах, які відрізняються від умов, вибраних на панелі управління;
контроль системи блокування роботи обладнання тільки персоналом, який виконує роботи з калібрування ДІВ, введення в експлуатацію, ремонту та технічного обслуговування обладнання з ДІВ і використовує відповідні коди чи апаратні пристосування та інші технічні засоби.

## Slide 32
Технічне обслуговування обладнання з ДІВ проводиться персоналом, який має відповідну спеціальну освіту, та з урахуванням технічної документації виробника, що містить вимоги до конструкції обладнання з ДІВ та умов його експлуатації, технічного обслуговування і ремонту.
5. Адміністрація медичного закладу забезпечує комплексне обстеження радіаційного та технічного стану технологічних систем й обладнання, будівельних конструкцій та території, що прилягає до приміщень, де має бути розташований лінійний прискорювач та/або гамма-терапевтичний апарат, призначений для дистанційної променевої терапії, до введення їх в експлуатацію.
Періодично (не рідше одного разу на 2 роки) проводиться незалежний поштовий аудит якості дозиметричного калібрування апаратів дистанційної променевої терапії в рамках програми ТЛД-аудиту МАГАТЕ/ВООЗ та національного ТЛД-аудиту.

## Slide 33
6. Медичний заклад при плануванні та проведенні лікування забезпечує:
доведення поглиненої дози опромінення у планованому об’ємі ділянки або органі до призначеної лікуючим лікарем;
мінімально можливий рівень опромінення суміжних органів при одночасному досягненні терапевтичної мети;
додаткове обґрунтування процедур променевої терапії для вагітних жінок (або жінок, у яких ймовірна вагітність) та планування будь-якої лікувальної процедури для них таким чином, щоб мінімізувати дозу, яку може отримати ембріон або плід.
7. Розрахунки й контроль поглиненої дози опромінення на запланований об’єм ділянки та поглинених доз окремими органами чи тканинами, що були визначені лікарем як найбільш вразливі, проводяться окремо для кожного пацієнта, який проходить лікувальну процедуру медичного опромінення.

## Slide 34
Для медичного радіологічного обладнання, що містить закриті ДІВ першої категорії за рівнем потенційної небезпеки згідно з додатком 1 до Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1382, та прискорювачів з енергією понад 15 МеВ медичний заклад (на етапі проектування приміщень або отримання ліцензії на використання ДІВ) розробляє попередній план зняття з експлуатації радіологічного обладнання, який містить заходи із забезпечення безпеки на різних етапах виведення обладнання з експлуатації (зупинка, демонтаж, перепрофілювання, ліквідація та передача на зберігання, а також у кожному випадку проведення ремонтних робіт) та складається з таких основних розділів:
опис необхідного обладнання для проведення демонтажних робіт;
опис методів та засобів дезактивації демонтованого обладнання;
порядок поводження з радіоактивними відходами (у разі їх утворення);
оцінка (розрахунки) очікуваних індивідуальних та колективних доз опромінення персоналу та населення;
заходи з підготовки персоналу суб’єкта діяльності до виконання робіт з виведення радіологічного обладнання з експлуатації;
заходи щодо поводження з відпрацьованими закритими ДІВ, що будуть вилучені з радіологічного обладнання, та іншим радіоактивно забрудненим обладнанням.

## Slide 35
8. Адміністрація медичного закладу забезпечує виконання вимог безпеки щодо проектування та розміщення лінійних прискорювачів для медичного опромінення, безпеки їх експлуатації, технічного обслуговування, радіаційного контролю та безпеки виведення з експлуатації, встановлених Правилами з радіаційної безпеки прискорювачів електронів, затвердженими наказом Держатомрегулювання від 05 серпня 2013 року № 83, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 року за № 1442/23974.

## Slide 36: Вимоги до радіаційного захисту медичного персоналу
1. Медичний заклад, який проводить діагностичні чи лікувальні процедури медичного опромінення, забезпечує проходження персоналом та відповідальними посадовими особами навчання та перевірки знань з питань радіаційної безпеки відповідно до вимог Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 02 жовтня 2014 року № 143, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2014 року за № 1549/26326.
2. Адміністрація медичного закладу забезпечує персоналу - вагітним жінкам такі умови праці, за яких під час виконання професійних обов’язків еквівалентна доза, отримана плодом, не перевищить 1 мЗв принаймні до кінця вагітності.
3. Дозиметричний контроль персоналу медичного закладу включає моніторинг радіаційно-гігієнічних параметрів на робочих місцях, у приміщеннях медичного закладу, індивідуальний дозиметричний контроль персоналу (ІДК), систему оперативного та довгострокового планування, обліку та зберігання індивідуальних доз опромінення персоналу.

## Slide 37
ІДК здійснюється з урахуванням особливостей медичних процедур, під час яких проводиться медичне опромінення, та включає ІДК зовнішнього опромінення (гамма-, бета-, рентгенівського, нейтронів) з використанням індивідуальних дозиметрів (термолюмінесцентних, напівпровідникових, електронних тощо) та (у разі необхідності) ІДК внутрішнього опромінення, який проводиться на основі даних прямих і непрямих біофізичних вимірювань.
4. Кожен індивідуальний дозиметр використовується для моніторингу тільки однієї особи з медичного персоналу. Періодичність проведення ІДК становить від одного до трьох місяців. Спеціалізовані дозиметри для моніторингу доз на кришталик ока або кисть руки використовуються з дотриманням інструкції щодо використання таких дозиметрів.
5. У неробочий час індивідуальні дозиметри зберігаються в установленому захищеному місці для уникнення пошкоджень та додаткового опромінення. Якщо індивідуальний дозиметр втрачено, оцінка дози виконується за результатами попередніх вимірювань та вноситься до картки індивідуального обліку доз опромінення персоналу категорії А.
У випадках неоднорідного опромінення персоналу під час роботи у відділеннях інтервенційної радіології проводиться розрахунок доз професійного опромінення персоналу (для вибору місця розміщення індивідуальних дозиметрів та визначення потрібної їх кількості).

## Slide 38
6. У разі отримання персоналом доз опромінення вище встановлених контрольних рівнів комісією медичного закладу проводиться розслідування причин з метою оптимізації радіаційного захисту персоналу та оформлюється звіт за результатами розслідування, який подається до МОЗ та Держатомрегулювання.
7. Персонал медичного закладу надає допомогу пацієнту під час медичної радіологічної процедури тільки в тому випадку, якщо цю допомогу не можуть надати родичі або інші особи, які не належать до категорії персоналу.
При цьому доза опромінення персоналу вимірюється тим самим індивідуальним дозиметром, яким проводиться його ІДК. У разі непроведення ІДК забезпечується наявність усіх даних, необхідних для проведення інженером-радіологом (медичним фізиком) або відповідальною посадовою особою відповідних розрахунків отриманої персоналом дози.
8. Медичні заклади забезпечують радіаційний контроль та індивідуальний дозиметричний контроль відповідно до вимог розділу 14 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.

## Slide 39: Вимоги до радіаційного захисту добровольців та пацієнтів
1. Адміністрація медичного закладу вживає заходів щодо забезпечення радіаційного захисту добровольців, відвідувачів та іншого обслуговуючого медичного персоналу, який не належить до категорії А, відповідно до рівнів радіаційного захисту, встановлених для населення.
2. У рентгенодіагностичному кабінеті має бути не менше одного комплекту засобів індивідуального захисту для добровольців, які допомагають пацієнту під час процедури медичного опромінення.
3. Особа, яка допомагає пацієнтові під час рентгенодіагностичної процедури, інформується про можливі ризики для її здоров’я та правила поведінки під час процедури.
4. Лікар відповідної спеціалізації контролює, щоб жоден пацієнт, який пройшов медичне опромінення із застосуванням відкритих ДІВ, не був виписаний доти, доки потужність дози на відстані 1 м від пацієнта не перевищуватиме 10 мкЗв/год.
Пацієнт або його законний представник отримують письмові інструкції про заходи щодо запобігання опроміненню осіб, які контактують або живуть поряд з цим пацієнтом (особливо вагітних жінок та дітей), та інформуються про можливі радіаційні ризики.

## Slide 40
5. Медичне опромінення добровольців, які беруть участь у біомедичних дослідженнях, проводиться тільки у разі наявності письмової згоди на участь у них.
Особа, яка бере участь у біомедичних дослідженнях, обов’язково інформується про можливі ризики для її здоров’я, пов’язані з цими дослідженнями.
6. У медичному закладі встановлюються обмеження щодо доступу відвідувачів та інших працівників медичного закладу до палат пацієнтів після лікувальних процедур з використанням РФП. Доступ відвідувачів до цих палат дозволяється у виняткових випадках у супроводі представника медичного закладу з інформуванням щодо дозволених місць відвідування та правил поведінки відвідувачів. Особлива увага приділяється обмеженню доступу у ці приміщення вагітних жінок та дітей.
7. Пацієнтам, які виписуються після діагностичних та лікувальних процедур із застосуванням РФП, надаються письмові інструкції щодо їх поводження у місцях загального користування.

## Slide 41
Вид рентгенографічного діагностичного дослідження | Значення діагностичного референтного рівня вхідної поверхневої дози, мГр*
Флюорографія органів грудної клітки (скринінгова рентгенографія цифрова) | 0,6
Рентгенографія органів грудної клітки: | 
задньо-передня проекція | 0,9
бічна проекція | 2,0
Рентгенографія шийного відділу хребта: | 
передньо-задня проекція | 2,0
бічна проекція | 2,0
Рентгенографія грудного відділу хребта: | 
передньо-задня проекція | 11,0
бічна проекція | 18,0
Рентгенографія поперекового відділу хребта: | 
передньо-задня проекція | 15,0
бічна проекція | 40,0
Рентгенографія таза: | 
передньо-задня проекція | 15,0
ЗНАЧЕННЯ діагностичних референтних рівнів для рентгенографічних діагностичних досліджень пацієнта стандартної статури

## Slide 42
*Значення діагностичних референтних рівнів, встановлені за результатами національного обстеження рентгенівських кабінетів України (переглядаються кожні 5 років).

## Slide 43
Додаток 1
Гігієнічні вимоги до планування, санітарно-технічного, протирадіаційних обладнання та режиму експлуатації рентгенологічних і радіологічних відділень лікарняних установ
Протирадіаційний захист персоналу та радіаційна безпека пацієнтів при проведенні рентгенологічних досліджень
Серед джерел іонізуючих випромінювань, які використовуються в медичних установах, найбільш поширеними є рентгенівські діагностичні апарати. Рентгенівське випромінювання, яке генерується цими апаратами, характеризується значною проникаючу здатність, в зв'язку з чим може становити певну небезпеку для персоналу рентгенологічних відділень, пацієнтів, яким проводяться рентгенологічні процедури, осіб, які перебувають в суміжних приміщеннях і на прилеглій території. Тому їх розміщення, планування і експлуатація повинні відповідати вимогам радіаційної безпеки.
Вимоги до розміщення, планування, оснащення, санітарно-технічного устаткування рентгенологічних відділень медичних установ, протирадіаційного захисту їх персоналу та радіаційної безпеки пацієнтів викладені в "Будівельних нормах і правилах", "Санітарних правилах і нормах Рентгенологічні відділення (кабінети)" (СанПіН 42-129 -11-4090-86), "Санітарних правилах роботи при проведенні медичних рентгенологічних досліджень" (№ 2780-80).

## Slide 44
Санітарне законодавство не дозволяє розміщення рентгенологічних відділень (кабінетів) в житлових будинках і дитячих установах. Особливих вимог до їхнього розміщення в лікувальних закладах не передбачається. Проте, з метою зменшення кількості суміжних приміщень для постійного перебування співробітників і хворих, перевага надається блочному розміщення в окремій прибудові, або на першому або останньому поверсі будівель.
Основним приміщенням рентгенівського кабінету є процедурна приміщення, в якому розміщений рентгенапарат (И) і проводяться всі види рентгенологічних досліджень. Чинне законодавство забороняє їх розміщення над (під) палатами для вагітних і дітей або в суміжних з ними приміщеннях.

## Slide 45
Протирадіаційний захист прилеглої території (при розміщенні рентгенкабінету на першому поверсі) і суміжних приміщень забезпечується екрануванням будівельними конструкціями (стіни, міжповерхові перекриття, перегородки), матеріал і товщина яких повинні знижувати інтенсивність випромінювання до допустимого рівня.
Слабким місцем у протирадіаційного захисту шляхом використання будівельних конструкцій є двері і вікна. Усунення цього недоліку досягається покриттям дверей листами заліза або свинцю,просвинцьованої гумою, обладнанням вікон металевими віконницями (дерев'яними з покриттям їх залізом або просвинцьованої гумою) або підняттям підвіконня на висоту 1,6 м над рівнем підлоги.
З метою посилення захисту суміжних приміщень відстанню площа процедурної повинна бути не менше 34 м2 на один рентгенівський апарат. Сам апарат необхідно розміщувати таким чином, щоб відстань від фокуса рентгенівської трубки до стіни було не менше 2 м, а її випромінювання було направлено переважно в бік капітальної стіни. На кожен додатковийрентгенапарат площа процедурної збільшується на 15 м2. Сама рентгенівська трубка розміщується в свинцевому кожусі з коллиматором, який формує робочий пучок.

## Slide 46
Захист лікаря-рентгенолога забезпечується:
свинцевим склом, яке закриває флуоресцентний екран;
багатошаровим в напуск фартухом з просвинцьованої гуми, який підвішується до екран-знімального пристрою;
малої захисної ширмою;
використанням при спеціальних дослідженнях засобів індивідуального захисту (рукавички, фартух з просвинцьованої гуми (в чохлі з тканини для захисту від розпилення свинцю).

## Slide 47
захист рентгенлаборанта забезпечується розміщенням його робочого місця в окремому суміжному приміщенні, яке називають кімнатою управління (пультової). Це робоче місце обладнується вікном з свинцевим склом в процедурну і селекторного зв'язком з лікарем.
Крім процедурної і пультової в складі рентгенкабінету або відділення повинні бути:
Кабінет лікаря - 10 м2;
Фотолабораторія - 6 м2;
Кабіна для приготування розчинів барію - 4 м2;
Роздягальня - 2,5 м2;
туалет;
Кімната очікування (в поліклініці).
Перебування молодшого медичного персоналу в процедурній або кімнаті керування (пультової) під час проведення рентгенологічних процедур не допускається.
При проведенні рентгенологічних досліджень в процедурній можуть перебувати особи, які беруть участь в їх проведенні персонал інших відділень лікарні, родичі пацієнта, супроводжуючі особи, які повинні підтримувати дитину або тяжкохворого за умови, що отримана ними доза не перевищить рівень опромінення категорії Б.

## Slide 48
Радіаційна безпека пацієнтів базується на зменшенні променевого навантаження при проведенні рентгенологічних досліджень населення, особливо вагітних жінок, дітей і підлітків, яке може бути досягнуто проведенням комплексу організаційних, медичних і технічних заходів. Організаційні заходи передбачають приведення в порядок рентгенологічних досліджень населення, обмеження річних доз опромінення для різних категорій пацієнтів, підвищення кваліфікації персоналу та відповідальності за виконання процедур.
Вони відображені в наказах, санітарних правилах, методичних вказівках, виданих МОЗ України. Всі пацієнти, які підлягають рентгенологічних досліджень, в залежності від їх призначення поділяються на чотири категорії.
Категорія Пекло- хворі з онкологічними захворюваннями або підозрою на них; хворі, обстеження яких проводять з метою диференціальної діагностики вродженої серцево-судинної патології; хворі, яким проводять рентгенотерапевтіческімі заходи; особи, обстежувані в ургентному порядку за життєвими показаннями. Рекомендований граничний рівень річного опромінення для осіб цієї категорії 100мЗв.

## Slide 49
Категорія бд- хворі, обстеження яких проводять за клінічними показаннями при неонкологічних захворюваннях з метою уточнення діагнозу та (або) вибору тактики лікування. Рекомендований граничний рівень річного опромінення для осіб цієї категорії 20мЗв.
Категорія вд -особи з груп ризику, в тому числі що працюють на підприємствах з шкідливими умовами праці і ті, що проходять професійний відбір для роботи на цих підприємствах; хворі, зняті з обліку після радикального лікування онкологічних захворювань. Рекомендований граничний рівень річного опромінення для осіб цієї категорії 2мЗв.
Категорія гд - особи, яким проводять всі види профілактичних обстежень, за винятком тих, які віднесені до категорії вд. Рекомендований граничний рівень річного опромінення для осіб цієї категорії 1мЗв.

## Slide 50
Медичні заходи включають: вибір методу дослідження, обмеження площі опромінення до мінімальних величин, необхідним для постановки діагнозу захворювання, захист навколишніх тканин екранами з просвинцьованої гуми, правильний вибір пози при рентгенографії. Такі екрани (як і фартухи рентгенолога) повинні бути в тканинних чохлах для захисту від розпилення свинцю.
Для зниження гонадних доз при рентгенологічних дослідженнях органів черевної порожнини, попереково-крижового відділу хребта та інших передбачено екранування гонад.
До технічних заходів, які забезпечують зниження променевого навантаження, відносяться різні засоби підвищення якості рентгенівського зображення: виробництво і застосування високочутливих рентгенівських плівок, правильний вибір режиму роботи рентгенівського апарата (проведення досліджень при мінімальних величинах анодного струму і напруги на трубці), використання електронно-оптичних підсилювачів зображення, які дають змогу одержувати більш чітке і яскраве зображення при економному режимі роботи апарату, вико ание широкоформатного флюорографії при профілактичних оглядах.
Важливе значення має дотримання темряви для адаптації зору рентгенолога при рентгеноскопічних дослідженнях.
Канали витяжної вентиляції в процедурній повинні бути розміщений у верхній частині приміщення для видалення іонізованого високою напругою повітря і в нижній частині (над підлогою) для видалення свинцевого пилу.

## Slide 51
Протирадіаційний захист персоналу та радіаційна безпека хворих в радіологічних відділеннях лікарень
Для променевої терапії застосовують різні квантові і корпускулярні випромінювання. Їх джерелами є:
β-, γ-випромінюючі радіонукліди у вигляді закритих і відкритих джерел;
рентгенівські апарати, які є генераторами квантового випромінювання низьких і середніх енергій;
Бетатрон і лінійні прискорювачі, які генерують гальмівне і корпускулярне випромінювання високих енергій.
Існуючі способи променевої терапії діляться на дві основні групи: 1) способи дистанційного опромінення; 2) способи контактного опромінення.
При дистанційному опроміненні джерело знаходиться або на значній відстані від хворого (дальнодистанційне опромінення) або на незначній відстані від нього (короткодистанційне опромінення). В обох випадках пучку випромінювання надають необхідну ширину і форму і направляють його на частину тіла, яка підлягає опроміненню.
Контактна опромінення включає: аплікаційний спосіб, при якому закриті джерела розміщують на поверхні тіла, яке опромінюють, за допомогою спеціальних пристроїв муляжів, масок, аплікаторів; внутриполостной при якому джерело випромінювання вводиться в одну з порожнин тіла, і внутритканевой при якому джерело вводиться безпосередньо в тканину пухлин.

## Slide 52
Різноманітність способів і засобів променевої терапії обумовлено необхідністю забезпечення основного принципу променевої терапії концентрації енергії випромінювання в патологічно змінених тканинах при максимальному зниженні дози в навколишніх їх тканинах і в усьому організмі.
Радіаційна небезпека для персоналу радіологічних відділень, хворих, які отримують променеву терапію, осіб, які можуть перебувати в різних приміщеннях і на території, яка прилягає до будівлі, залежить від способу променевої терапії та технічних засобів для їх проведення.
У зв'язку з цим до розміщення радіологічних відділень лікарень, їх планування, організації протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки хворих і населення пред'являється ряд вимог, викладених в "Будівельних нормах і правилах" і "Правилах роботи з радіоактивними речовинами в установах системи Міністерства охорони здоров'я".
Радіологічні відділення лікарень розміщують, як правило, в одноповерхових будівлях з асиметрично-блокової плануванням, яка забезпечує ізольоване розміщення кожного структурного підрозділу:
відділення дистанційної променевої терапії;
відділення для лікування закритими джерелами;
відділення для лікування відкритими джерелами;
відділення (лабораторії) радіонуклідної діагностики.

## Slide 53
Відділення дистанційної променевої терапії
Основними структурними підрозділами цього відділення є процедурні з кімнатами управління.
Для дистанційної променевої терапії використовують:
рентгенотерапевтіческімі установки, які генерують випромінювання з енергією 0,1-0,3 МеВ;
Бетатрон, які генерують електронне випромінювання з енергією 15-30 МеВ;
γ-терапевтичні установки з активністю радіонукліда (кобальт-60) від 1 200 до 6 000 кюрі і енергією γ-випромінювання 1,17 і 1,33 МеВ.
Дистанційне опромінення може бути статичним і рухомим. При статичному опроміненні джерело випромінювання протягом усього сеансу опромінення знаходиться в фіксованому положенні щодо хворого, рухливе опромінення характеризується переміщеннями джерела щодо хворого в процесі опромінення, яке може бути ротаційним, секторних і дотичним.
Радіаційна небезпека в відділенні дистанційної променевої терапії характеризується можливістю тільки зовнішнього опромінення персоналу та пацієнтів.

## Slide 54
Протирадіаційний захист суміжних приміщень і території, яка прилягає до блоку дистанційної променевої терапії, забезпечується:
будівельними конструкціями з бетону при товщині стін понад 1 м;
пристроєм процедурних без природного освітлення;
раціональним формуванням пучка випромінювання, що створюється джерелом за допомогою різних пристроїв діафрагм, фільтрів, коллиматоров, для додання йому певних розмірів і форми з метою максимального зменшення можливості проникнення в суміжні приміщення;
облаштуванням на прилеглій території захисної зони.
Протирадіаційний захист персоналу забезпечується:
перебуванням його в кімнаті управління (захист екрануванням);
застосуванням технічних засобів спостереження та мовного спілкування з хворими під час процедур;
пристроєм входу в процедурну по типу лабіринту;
регламентацією тривалості робочого дня (захист часом).
Радіаційна безпека хворих забезпечується:
раціональним вибором способу опромінення;
раціональним формуванням пучка випромінювання з метою зменшення можливості шкідливого впливу на здорові тканини.

## Slide 55
Відділення для лікування закритими джерелами
У цьому відділенні застосовують контактні методи опромінення (аплікаційний, внутриполостной, внутритканевой), при яких джерело випромінювання у вигляді радіонуклідного препарату розміщують в безпосередній близькості до поверхні патологічного процесу або вводять прямо в пухлину.
Закритими джерелами називають радіонукліди, фізичний стан яких (метал) або оболонка, в якій вони перебувають, виключають можливість забруднення ними навколишнього середовища (в тому числі і тканин хворого). У більшості випадків закриті джерела мають форму циліндрів з закругленими кінцями або голок, в яких один кінець загострений, другий закруглений, коротких стрижнів, кілець, які містять γ-випромінюючі радіонукліди кобальт-60, цезій-137, тантал-182, іридій-192, або β-випромінюючі радіонукліди фосфор-32, стронцій-90, ітрій-90, прометий-147, талій-204.
При аплікаційної методі опромінення спочатку в порожнечу вводять спеціальний фіксуючий пристрій (кольпостат, ендостатів), А потім джерело випромінювання. При цьому джерело випромінювання може бути введений без участі медперсоналу за допомогою запрограмованих автоматичних систем або дистанційних маніпуляторів.
Основними структурними елементами відділення для лікування закритими джерелами є блок радіонуклідного забезпечення, який включає: сховище джерел випромінювання, маніпуляційної, процедурну, радіологічні палати, побутові та інші приміщення.
Радіаційна небезпека в цьому відділенні характеризується можливістю тільки зовнішнього опромінення.

## Slide 56
Протирадіаційний захист суміжних приміщень і прилеглої території забезпечується:
звичайними будівельними конструкціями, товщина яких повинна відповідати вимогам чинного законодавства;
регламентацією сумарної активності радіонуклідних джерел в радіологічних палатах;
пристроєм захисної зони на прилеглій території.
Протирадіаційний захист персоналу забезпечується:
використанням всіх засобів протирадіаційного захисту (захист відстанню, часом, кількістю, екрануванням, всі маніпуляції з радіонуклідних джерелами повинні виконуватися тільки в захисних боксах і за захисними екранами, вхід до маніпуляційної зсередини повинні бути обладнані захисними стінку з бетону);
дотриманням норм радіаційної безпеки і санітарних правил при роботі з джерелами випромінювання.
Радіаційна безпека хворих забезпечується:
раціональним вибором форми променевої терапії;
дотриманням існуючих правил проведення променевої терапії.

## Slide 57
Відділення для лікування відкритими джерелами
Відкритими джерелами називають радіонукліди, при роботі з якими можливе забруднення ними навколишнього середовища - повітря, рук, одягу, інших поверхонь. Відкриті джерела являють собою β- і γ-випромінюючі радіоактивні речовини в порошкоподібному вигляді і в формі істинних розчинів, колоїдних розчинів, суспензій, які вводять в пухлини через ін'єкційні голки. Радіонукліди йоду вводять в організм аліментарним шляхом.
До складу відділення для лікування відкритими джерелами входять:
блок радіонуклідного забезпечення в складі: сховища радіонуклідів, фасувальною, процедурної, мийної, кімнати тимчасового зберігання радіоактивних відходів, відстійних резервуарів системи каналізації;
радіологічні палати;
санітарно-побутові приміщення.
Радіаційна небезпека в відділенні для лікування відкритими джерелами характеризується можливістю зовнішнього і внутрішнього опромінення персоналу, можливістю винесення радіонуклідів за межі відділення.
У зв'язку з цим висуваються спеціальні вимоги до облаштування приміщень блоку радіонуклідного забезпечення, радіологічних палат, водопостачання, каналізації, санітарно-побутових приміщень, режиму роботи, правил особистої гігієни, спецодягу, до спеціальних систем вентиляції, фільтрації повітря.
Характер цих вимог залежить від класу робіт з радіонуклідами.

## Slide 58
Згідно ОСПУ-05 всі роботи з відкритими джерелами поділяють на три класи. Клас роботи залежить від двох умов:
групи радіаційної небезпеки, до якої належить радіонуклід (ОСПУ-05 все радіонукліди, в залежності від можливої ​​радіаційної небезпеки, створюваної ними, ділять на 4 групи: група А радіонукліди з особливо високою радіаційною небезпекою; група Б радіонукліди з високою радіаційною небезпекою; група В радіонукліди з середньої радіаційною небезпекою; група Г радіонукліди з малої радіаційною небезпекою);
активності радіонукліда на робочому місці.
Протирадіаційний захист суміжних приміщень забезпечується системою заходів з радіаційної асептики, які попереджають можливість винесення радіонуклідів за межі виробничих приміщень.

## Slide 59
Протирадіаційний захист персоналу забезпечується:
використанням усіх засобів захисту від зовнішнього опромінення;
дотриманням вимог радіаційної асептики, які попереджають можливість внутрішнього опромінення;
дотримання правил особистої гігієни. Радіаційна безпека пацієнтів забезпечується дотриманням вимог радіаційної асептики в межах відділення.
І на закінчення, слід зазначити, що всі методи захисту від іонізуючої радіації (кількістю, відстанню, часом, екрануванням) можна поділити на законодавчі (нормативні) і організаційно-технічні.
Захист кількістю законодавчо регламентована НРБУ-97 (ліміти доз, допустимі рівні надходження радіонуклідів в організм інгаляційним, аліментарним шляхом, допустимі рівні концентрації радіонуклідів в повітрі, питній воді, допустимі рівні забруднення радіонуклідами робочих поверхонь, одягу, рук персоналу, регламентована активність радіонуклідів на робочому місці та інші).
Захист часом законодавчо забезпечується скороченням робочого часу персоналу (категорії А), збільшенням тривалості відпустки і більш раннім виходом на пенсію.
Захист відстанню і екрануванням законодавчо забезпечується будівельними нормами; правилами, якими передбачені відповідні норми площі, кубатура відповідних приміщень, їх технічне обладнання.

## Slide 60
Додаток 2.
Схема санітарного обстеження рентгенологічного відділення лікарні
Назва та адреса лікарні чи поліклініки, розміщення кабінету (корпус, поверх, суміжні приміщення).
Наявність і стан ведення документації (журнал дозиметрії, інструкції тощо).
Планування кабінету (перелік кімнат, їх площі).
Тип рентгенівського апарату, напруга і сила струму в трубці.
Призначення рентгенаппарату (Діагностичний, терапевтичний, флюорографічний, дефектографічний). Робочий пучок нерухомий, односпрямований, різноспрямований.
Наявність і тип вентиляції в процедурній, верхній і нижній витяжні канали. Природне і штучне освітлення.
Захист від рентген-випромінювання робочих місць лікаря рентгенолога, рентгентехніка і суміжних приміщень (захисні ширми, свинцеве скло, стіни, двері, вікна, індивідуальні засоби захисту). Розрахунки ефективності їх захисту.
Наявність і тип Рентгенометри, індивідуальних дозиметрів, їх формуляри, дати перевірки.
Рівень підготовки персоналу (спеціальну освіту, удосконалення).

## Slide 61
Схема гігієнічної оцінки протирадіаційного захисту в радіологічному відділенні лікарні
1. Загальна характеристика радіологічного відділення лікарні.
  Назва лікувального закладу, його відомча підпорядкованість, адреса.
  Характеристика та оцінка розміщення будівлі радіологічного відділення на земельній ділянці, тип будівлі, наявність зони недоступності, наявність санітарно-захисної зони, її розміри, озеленення.
  Структура відділення, особливості розміщення та планування його підрозділів, функціональна зв'язок між ними.
  Оцінка радіаційної обстановки на території санітарно-захисної зони і за її межами за результатами визначення потужності поглиненої в повітрі дози γ-випромінювання і радіоактивного забруднення грунту.

## Slide 62
2. Відділення дистанційної променевої терапії.
2.1. Розміщення і планування відділення, основні приміщення, характеристика апаратури, яка використовується для променевої терапії.
2.2. Протирадіаційний захист кімнати управління, суміжних приміщень і прилеглої території від γ-випромінювання (наявність захисного кожуха на опромінюючої установці, матеріали і товщина стін в процедурній, наявність захисного лабіринту при вході, захисної двері, їх блокування, наявність попереджувальної світлової сигналізації).
2.3. Система спостереження за опроміненням хворих.
2.4. Характеристика та оцінка засобів захисту хворих від побаченого опромінення.
2.5. Оцінка ефективності протирадіаційного захисту в кімнаті управління та інших суміжних приміщеннях розрахунковим методом і шляхом вимірювання потужності поглиненої в повітрі дози.

## Slide 63
3. Відділення для лікування закритими джерелами.
3.1. Розміщення і планування відділення.
3.2. Джерела випромінювання, які використовуються у відділенні, їх активність, методи введення джерел випромінювання хворим (мануально-лінійний і послідовний).
3.3. характеристика радіаційно небезпечних приміщень (сховище для джерел випромінювання, радіоманіпуляціонная, радіопроцедурна), Відповідність їх гігієнічним вимогам.
3.4. Умови зберігання і транспортування джерел випромінювання.
3.5. Засоби протирадіаційного захисту персоналу в радіоманіпуляційній ,радіопроцедурній, В сховищах джерел випромінювання.
3.6. Протирадіаційний захист суміжних приміщень і прилеглої території.
3.7. Оцінка ефективності протирадіаційного захисту шляхом відповідних розрахунків і вимірювання потужності поглиненої в повітрі дози на робочих місцях, за захисними екранами, в суміжних приміщеннях, на прилеглій території.

## Slide 64
4. Відділення для лікування відкритими джерелами.
4.1. Розміщення відділення, характеристика застосування радіонуклідів, клас радіаційної небезпеки, до якого вони належать.
4.2. характеристика радіаційно небезпечних приміщень (сховище радіонуклідів, фасувальна, процедурна, мийна, радіологічні палати), їх відповідність дозволеному класу робіт, санітарний благоустрій (покриття стін, підлоги, витяжні шафи, вентиляція, збір, видалення та знешкодження твердих і рідких радіоактивних відходів).
4.3. Наявність коштів протирадіаційного захисту: захисні екрани, бокси, дистанційний інструмент.
4.4. Наявність індивідуальних засобів протирадіаційного захисту персоналу:спецкостюми, Халати, фартухи, нарукавники, респіратори та інші.
4.5. Санітарно-побутові приміщення для персоналу.
4.6. Результати вимірювання і оцінка рівнів радіоактивного забруднення виробничих та інших приміщень.
5. Знайомство з документацією радіологічного відділення, її види.
Аналіз і оцінка матеріалів радіаційного і медичного контролю за попередній і поточний рік.
6. Висновки.